Таблица основных технических характеристик АЛХК

| Характеристика | Наличие характеристики или значение параметра |
| --- | --- |
| Источник рабочего лазерного излучения | СО2 лазер с длиной волны 10,6 мкм |
| Источник излучения пилотного лазера | Лазерный диод с длиной волны 0,635 – 0,650 мкм и регулируемой мощностью излучения от 0 до 5 мВт |
| Фигуры сканирования | произвольной задаваемой конфигурации |
| Узел доставки излучения к операционному полю | Зеркально-линзовый манипулятор |
| Согласование оптических осей лазерного и пилотного лучей и системы видеонаблюдения операционного поля | Обеспечивает |
| Задание параметров излучения в зависимости от выбранной тактики проведения операции (резание с умеренной коагуляцией, резание сосудов с максимальной коагуляцией, выпаривание без некроза соседних тканей, перфорация, площадная шлифовка, площадная коагуляция) | Обеспечивает |
| Оконтуривание операционного участка биоткани (линия реза, область выпаривания, область коагуляции, область шлифовки, область перфорирования) и выпаривание оконтуренного оперируемого участка; | Обеспечивает |
| Удаление продуктов испарения биотканей из операционного поля и их фильтрацию | Обеспечивает |
| Система контроля и управления комплекса, встроенная в аппарат лазерный хирургический должна обеспечивать: а) отображение вводимых параметров: – мощности основного излучения в непрерывном режиме в диапазоне от 0,1 до 30 Вт; – времени работы в режиме активной генерации основного излучения в диапазоне от 0 до 900 с; – мощности основного излучения в импульсно-периодическом режиме в диапазоне от 1 до 25 Вт; – длительности импульса в импульсно-периодическом режиме в диапазоне от 0,01 до 10,0 с; – длительности паузы в импульсно-периодическом режиме в диапазоне от 0,01 до 10,0 с; – длительности суперимпульса в суперимпульсном режиме в диапазоне от 0,05 до 0,5 мс; – длительности паузы между суперимпульсами в диапазоне от 1,0 до 50 мс; – мощности пилотного излучения в процентах от максимальной мощности; | Обеспечивает |
| б) отображение режимов (графиков): – режимов излучения СО2 лазера: непрерывного, импульсно-периодического и суперимпульсного; – режима управления лазерным излучением СО2 лазера; – режима управления сканирующей системой; – режима работы с записной книжкой; – режима управления вспомогательными параметрами (сервисное обслуживание); – режима тестирования (в течение 45 с); – режим готовности к работе (через 45 с после тестирования); | Обеспечивает |
| в) системные сообщения о работе лазерного хирургического аппарата: – «STOP»; – «Выход на режим»; – «Неисправность педали»; – «Неисправность шторки»; – «Внешняя блокировка»; – «Перегрев лазера»; – «Напряжение питания лазера»; – «Неподжиг разряда лазера» | Обеспечивает |
| Готовность к работе | через 1 минуту после включения питания |
| Продолжительность работы | не менее 6 ч. в циклическом режиме(15 мин работы в режиме активной генерации, 30 мин перерыв) с последующим перерывом не менее 1 ч |
| Диапазон регулирования выходной мощности рабочего лазерного излучения: - в непрерывном режиме; - в импульсно-периодическом режиме; - в суперимпульсном режиме | от 0,1 до 30 Вт; от 1 до 25 Вт; от 0,5 до 15 Вт. |
| Длительность экспозиции: - в непрерывном режиме - в импульсно-периодическом режиме - в суперимпульсном режиме | не более 900 с; от 0,01 до 10 с. с паузами от 0,01 до 10 с; от 0,05 до 0,5 мс с паузами от 1 до 50 мс |
| Допускаемые отклонения длительностей экспозиции и пауз от установленных значений | не более ±2 % |
| Диаметр пятна облучения: - в фокусе манипулятора аппарата - в фокусе лапароскопической насадки - в плоскости фокусировки кольпоскопа | не более 200 мкм; от 250 до 300 мкм; от 300 до 500 мкм |
| Рассогласование центров пятен рабочего и пилотного излучений: - в плоскости фокусировки микроманипулятора - в плоскости фокусировки кольпоскопа | не более 150 мкм не более 330 мкм |
| Фокальный рабочий отрезок (рабочее расстояние) кольпоскопа | (300±10) мм |
| Возможность изменения видимого увеличения | в диапазоне от 7,5Х до 30Х, не менее трёх ступеней. Допускаемые отклонения от номинальных значений видимого увеличения не более ±10% |
| Линейное поле зрения в зависимости от видимого увеличения | в диапазоне от 49 до 12 мм. Допускаемое отклонение от номинальных значений – не более ±5 % |
| Диапазоны точной подвижки механизма фокусировки кольпоскопа: – вдоль оптической оси – по высоте | от 0 до (40±2) мм; от 0 до (80±4) мм |
| Диапазон регулировки штативного устройства кольпоскопа по высоте относительно уровня пола | от (950±50) до (1370±50) мм |
| Диапазон диоптрийной регулировки окуляров стереомикроскопа | от минус 7 до +7 диоптрий |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния у стереомикроскопа | от 58 до 75мм |
| Максимальная освещенность, создаваемая осветительной системой, в плоскости фокусировки кольпоскопа | не менее 10000 лк |
| Максимальный размер поля сканирования сканирующей системы | 15 х 15 мм |
| Шаг сканирования сканирующей системы | от 0,3 до 1,0 мм |
| Погрешность локализации луча сканирующей системой | не более 30 мкм |
| Рабочие углы отклонения манипулятора аппарата, входящего в состав лазерного хирургического аппарата, при которых не наблюдается виньетирование основного и пилотного лучей лапароскопической насадки: – в плоскости YZ – в плоскости YX – в плоскости XZ | от 0 до 60°; ±45°; ±90°, где ось Z совпадает с направлением излучения, а оси X и Y – горизонтальная и вертикальная оси соответственно |
| Производительность системы дымоудаления и фильтрации регулируется в диапазоне | от 0 до 30 дм3/с |
| Количество ступеней фильтрации продуктов испарения биоткани | 3 |
| Коэффициент пропускания излучения рабочего лазера лапароскопической насадки | не менее 0,9 отн. ед |
| Электропитание комплекса | От однофазной сети переменного тока частотой (50±1) Гц напряжением (220±22) В |
| Потребляемая мощность комплекса,в том числе: – аппарата лазерного хирургического (вместе со сканирующей системой и системой контроля и управления); – системы дымоудаления и фильтрации; – кольпоскопа | не более 2115 В·А, не более 1000 В·А; не более 1100 В·А; не более 15 В·А. |
| Возможность передвижения по полу (на колесах) кольпоскопа, аппарата лазерного хирургического, системы дымоудаления и фильтрации | Имеют |
| Возможность фиксации кольпоскопа в выбранном положении | Имеет |
| Усилия передвижения частей комплекса | не более 50 Н |
| Усилие нажатия на педаль включения лазерного излучения | не менее 10 Н |
| Усилие, прилагаемое для перемещения ручного джойстика микроманипулятора | не менее 1 Н |
| Среднее время восстановления работоспособности | не более 48 ч |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р МЭК 62304, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ IEC 60601-2-22, ГОСТ IEC 60825-1 | Соответствует |
| Характеристики бинокулярного кольпоскопа: |
| Параметр | Значение |
| Рабочее расстояние, мм | 300±10 |
| Увеличение, крат | 7,5; 15; 30 |
| Линейное поле зрения, мм | 49; 24; 12 |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | 58~75 |
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | -7 до +7 |
| Осветительная система: |  |
| Источник освещения | Светодиод |
| Максимальная освещенность (регулируется), лк, не менее | 10000 |
| Диаметр освещаемого поля, мм, не менее | 70 |
| Встроенный цифровой блок фото/видео: |  |
| Тип и размер матрицы, дюйм | КМОП, 1 /2,5 |
| Максимальное разрешение, пиксели | 2592×1944 |
| Подключение | USB 2.0 |
| Напряжение, В | 5 |
| Электропитание, мА, не более | 500 |